եՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ Միջուկային ֆիզիկայի ամբիոն

Մագիստրոսական Թեզ

Ռադիոիզոտոպների ռադիոլոգիական մաքրության ստուգման գամմա-սքաներ

Ուսանող` Գևորգ Հարությունյան, Ղեկավար` Ալբերտ Ավետիսյան

# Բովանդակություն

- Ներածություն

- 2.1 Tc99m ռադիոակտիվ իզոտոպի հատկությունները և կիրառությունը բժշկության մեջ:
2.2 SPECT հետազոտություններ:

- Tc99m ռադիոիզոտոպի ռադիոլոգիական մաքրության պահանջները: Նուրբ շերտավոր քրոմոտոգրաֆիայի մեթոդ:

- Ռադիոիզոտոպների ռադիոլոգիական մաքրության ստուգման գամմա-սքաներ: Սարքի աշխատանքի սկզբունքը, նախագիծը:

- Tc99m ռադիոիզոտոպի ռադիոլոգիական մաքրության  չափումը գամմա-սքաների միջոցով:

- Եզրակացություններ:

1. Ներածություն

Բժկական իզոտոպենրի արտադրության ընթացքում անհրաժեշտ է անցկացնել նրանց ռադիոլոգիական մաքրության ստուգումը: Շատ արտադրողներ  99mTc բժկական իզոտոպի ռադիոլոգիական մաքրության ստուգման համար օգտագործում են բարդ և թանկարժեք սարքավորումներ, որոնք արժեն մի քանի տասնյակ հազար ԱՄՆ դոլար` օգտագործելով այդ սարքավորումների հնարավորությունների միայն մի փոքր մասը:

Ռադիոլոգիական մաքրության ստուգումը հնարավոր է իրականացնել շատ ավելի պարզ սարքավորումներով, որոնց աշխատանքը հիմնված է միջուկային ֆիզիկայում լայնորեն կիրառվող սկզբունքների վրա:

Աշխատանքի նպատակն էր նախագծել բժշկական իզոտոպների ռադիոլոգիական մաքրության ստուգման համար նախատեսված սարքավորում, պատրաստել նրա փորձարարական տարբերակը և կատարել վերոհիշյալ չափումները նրա միջոցով:

# 2.1 Tc99m ռադիոակտիվ իզոտոպի հատկությունները և կիրառությունը բժշկության մեջ:

Tc99m-ը մետաստաբիլ իզոտոպ է, որը տարեկան օգտագործվում է տասնյակ միլիոնավոր բժշկական հետազոտություններում: Այն կարող է գրանցվել գամմա-խցիկներում: Tc99m-ը առաքում է 140ԿէՎ էներգիայով ֆոտոններ, որը համապատասխանում է գրանցող սարքերի գրանցման էֆֆեկտիվության առավելագույն արժեքին և այն ունի 6 ժամ կիսատրոհման պարբերություն: Կարճ կիսատրոհման պարբերությունը դարձնում է Tc99m-ի օգտագործումը բժշկական հետազոտությունների համար գերադասելի, քանի որ ներարկումից 1 օր հետո նրա 93.7%-ը տրոհվում է[1,2]:

Tc99m-ը հիմնականում տրոհվում է գամմա ճառագայթմամբ (մոտ տրոհման դեպքերի 88% ում)՝ 99mTc → 99Tc + γ :  Այս տրոհումների 98,6% արդյունքում առաջացած գամմա ֆոտոններն ունեն 140,5 ԿէՎ էներգիա, իսկ մնացած 1,4%-ը` 142,6 ԿէՎ: Մնացած 12% դեպքերում կատարվում է էլեկտրոնների կոնվերսիա (99mTc → 99Tc + e-):

Tc-99m կիրառվում է SPECT (single photon emission computed tomography) հետազոտություններում, MPI (Myocardial perfusion imaging ) հետազոտություններում, ուղեղի աշխատանքի պատկերավորման համար և RIA (radioimunoassay):

# 2.2 SPECT հետազոտություններ

Վերջին տարիներին զարգացած երկրներում լայն կիրառում են ստացել SPECT (Single Photon Emission Computer Tomography) հետազոտությունները: Աշխարհում ռադիոիզոտոպներով անցկացվող հետազոտությունների տոկոսային հարաբերությունը բերված է նկար 1-ում:

Նկ. 1 Աշխարհում ռադիոիզոտոպներով անցկացվող հետազոտությունների

տոկոսային հարաբերությունը:

SPECT-ը միջուկային բժշկության տոմոգրաֆիայի պատկերավորման մեթոդ է, որում օգտագործվում է գամմա ճառագայթումը: Այն տրամադրում է իրական եռաչափ պատկեր:

SPECT-ը կարող է օգտագործվել ուռուցքների, ինֆեկցիաների (լեյկոցիտների) պատկերավորման,  շագանակագեղձի հետազոտության կամ ոսկորների սցինտիգրաֆիայի համար:

Հետազոտության համար հարկավոր են գամմա-ռադիոակտիվ իզոտապներ, որոնք ներարկվում են հիվանն: Ռադիոիզոտապները քիմիապես կապված են այնպիսի մոլեկուլների հետ, որոնք կուտակվում են հետազոտությոան համար հետաքրքող օրգանում:

Նկ. 2 SPCET հետազոտության մեջ օգտագործվող ռադիոնուկլիդները:

Նկ. 3 SPECT հետազոտության տոմոգրաֆ:

3. Tc99m ռադիոիզոտոպի ռադիոլոգիական մաքրության պահանջները: Նուրբ շերտավոր քրոմոտոգրաֆիայի մեթոդ:

Բժշկության համար ստացվող 99mTc իզոտոպը կիրառվում ե NaTcO4 այսպես կոչված պերտեխնետատ միացության ձևով: Անկախ 99mTc իզոտոպի ստացման եղանակից վերջնական նյութում առկա են և ատոմական Тс, և NaTcO4 նատրիումի պերտեխնետատի իոնները TcO4- տեսքով: Ատոմական տեխնեցիումը չի մասնակցում օրգանիզմի մետաբոլիզմի նյութափոխանակության երևույթներին և այդպիսով օրգանների սքանի ռադիոլոգիական պատկերի ստացմանը չի մասնակցում: NaTcO4 պերտեխնետատի հիման վրա պատրաստված ռադիոֆարմպատրաստուկի հիմնական գործող  բաղադրիչներն են TcO4- իոնները: Ըստ միջազգային ընդունված պաշտոնական պահանջների ատոմական տեխնեցիումի պարունակությունը վերջնական նյութում չպետք է գերազանցի ընդհանուր ռադիոակտիվ ատոմների քանակի 5%-ը:

Այսպիսով տեխնեցիումի հիման վրա ռադիոդեղագործական պատրաստուկի ՌԴՊ ստացման ժամանակ խնդիր է առաջանում որոշել նրա մեջ ատոմական տեխնեցիումի տոկոսային քանակը: Դրա համար օգտագործվում է նուրբ շերտավոր քրոմոտոգրաֆիայի մեթոդը[3]:

Նուրբ շերտավոր քրոմատոգրաֆիայի մեթոդը թույլ է տալիս տարանջատել խառնուրդներն իրարից: Այն իրականացվում է ապակու, պլաստմասե, ալյումինե կամ թղթի բարակ շերտի օգնությամբ, որը պատված է ադսորբենտ նյութով: Այն բանից հետո, երբ խառնուրդի նմուշը տեղակայվում է շերտի վրա, այն մի ծայրով ընկղմվում է լուծող հեղուկի մեջ: Լուծող հեղուկը բարձրանում է շերտի երկայնքով մազանոթային երևույթի շնորհիվ: Քանի որ տարբեր միացությունները տարբեր ձևով են բարձրանում, տեղի է ունենում խառնուրդների տարանջատում:

Тс/TcO4- հարաբերությունը կարելի է չափել նուրբ շերտավոր քրոմատոգրաֆիայի մեթոդով: Այս դեպքում քրոմատոգրաֆիկ թղթի բարակ շերտի մեկ ծայրին կաթացնում են  հետազոտվող նյութի միկրոկաթիլ (տվյալ դեպքում նատրիումի պերտեխնետատ), այնուհետև բացահայտում են այն էլյուատի միջոցով` օրինակ մեթիլ սպիրտով: Իոնային բաղադրիչը շարժվում է դեպի թղթի հակառակ ծայրը, իսկ ատոմային մնում է տեղում: Քանի որ, ինչպես արդեն նշվել էր, երկու բաղադրիչն էլ ռադիոակտիվ են, ապա ակտիվության պարզ չափումը թղթի երկայնքով կտա հենց տեղեկություն Тс/TcO4- հարաբերության մասին: Նկար 4-ում բերված է ակտիվության կախումը քրոմատոգրաֆիկ թղթի երկայնքի կոորդինատի նկատմամբ[4]:

Նկ. 4 Ակտիվության կախումը քրոմատոգրաֆիկ թղթի

երկայնքային կոորդինատից:

Սպեկտրի ձախ մասում 0-15 մմ կոորդինատների տիրույթում խտացված է ատոմային բաղադրիչը, իսկ աջ մասում կոորդինատների 47-67 մմ տիրությում խտացված է TcO4- իոնային բաղադրիչը: Ինչպես երևում է բերված նկարից` տվյալ պատրաստուկը լրիվ բավարարում է դեղագիտական հոդվածի պահանջներին:

Այդպիսի չափումը կատարվում է գամմա-սքաներով, որը չափում է ռադիոակտիվության մակարդակը՝ քրոմատոգրաֆիկ թղթի երկայնքի կոորդինատից կախված:

# 4. Ռադիոիզոտոպների ռադիոլոգիական մաքրության ստուգման գամմա-սքաներ: Նրա նախագիծը, աշխատանքի սկզբունքը:

Մեր կողմից նախագծվել է ռադիոիզոտոպների ռադիոլոգիական մաքրության ստուգման գամմա-սքաներ, որի տրամաբանական գծապատկերը բերված է նկար 5 ում:

Նկ. 5  Ռադիոիզոտոպների ռադիոլոգիական մաքրության ստուգման

գամմա-սքաների տրամաբանական գծապատկերը:

Նախագծված սարքը բաղկացած է հետևյալ բաղադրամասերից:

- Հորիզոնական ուղղությամբ շարժվող հենահարդակ (1)

- Հենաարդակ (1)-ին տեղափոխող քայլային շարժիչ (2)

- Քրոմատոգրաֆիկ թղթի շերտ` հետզաոտվող նյութի բաղադրությամբ (3)

- Գամմա-դետեկտոր, որը բաղկացած է NaI(Tl)(4.1) առկայծիչից, ֆոտոէլեկտրոնային բազմապատկիչից (4.2) և կապարե կոլլիմատորից (4.3), որը ապահովում է NaI(Tl) առկայծչի դիտումը հետազոտվող քրոմատոգրաֆիկ թղթի միայն մի նեղ հատվածից

- Գամմա-դետեկտորից եկած ազդանշանների վերլուծվում են դիֆերենցիալ  անալիզատորով (5), որը ուժեղացնում և ձևավորում է ՖԷԲ-ից եկած ազդանշանները, ձևավորում է էներգետիկ պատուհան, որը համապատասխանում է  99mTc իզոտոպի ճառագայթման սպեկտրի էներգետիկ տիրույթին, հաշվում է այդ տիրույթում իմպուլսների քանակը և ուղարկում է այդ թիվը համակարգչին

- RS232 կապի սարք (6), որն ապահովում է համակարգչի հետ երկկողմանի կապ

- Սնուցման աղբյուր (7), որն ապահովում է ՖԷԲ բարձր լարում, քայլային շարժիչի և էլեկտրոնային սարքերի սնուցումը

Սարքի աշխատանքի սկզբունքը հետևյալն է

- Քրոմատոգրաֆիկ թուղթը տեղադրվում է  հենահարդակի վրա

- Հաշվիչը սկսում է հաշվել իմպուլսները քրոմատոգրաֆիկ թղթի առաջին շերտից` որոշակի ժամանակի ընթացքում

- Նշված ժամանակը ավարտվելուց հետո հաշվիչը դադարում է հավել, հաշված իմպուլսների քանակի թիվը փոխանցում է համակարգչին` կապի 6 սարքի միջոցով

- Հենահրդակը տեղաշարժվում է հորիզոնական ուղղությամբ որոշակի հեռավորության վրա` քայլային շարժիչի միջոցով, համակարգչի հրամանին համապատասխան

- Հաշվիչը սկսում է հաշվել իմպւլսները քրոմատոգրաֆիկ թղթի երկրորդ շերտից` որոշակի ժամանակի ընթացքում, և այդպես շարունակ

- Երբ չափվում է վերջին շերտը, չափումն ավարտվում է

- Համակարգիչը մշակում է իրեն փոխանցած տվյալները և դուրս բերում նրանց էկրանին աղյուսակի և գրաֆիկի տեսքով

# 5. Tc99m ռադիոիզոտոպի ռադիոլոգիական մաքրության  չափումը ORTEC GEM15P4 դետեկտորի և գամմա-սքաների միջոցով:

Այս աշխատանքում կատարվել է Tc99m իզոիտոտոպի ռադիոլոգիական մաքրության չափումը գամմա-սքաների փորձնական նմուշի և ORTEC GEM15P4 դետեկտորի միջոցով: Չափումներն իրականացվել են նուրբ շերտավոր քրոմատոգրաֆիայի մեթոդով: Դրա համար օգտագործվել են գծագրական վատման տիպի թղթից պատրաստված և հավասար երկարությամբ գոտիների բաժանված շերտեր: Նկար 6–ում պատկերված է քրոմատոգրաֆիկ շերտերի բացահայտումը մեթիլ սպիրտով՝ նրանց յուրաքանչյուրի մի ծայրին Tc99m ի հիման վրա պատրաստուկը կաթացնելուց հետո:

Նկ. 6 Քրոմատոգրաֆիկ շերտերի բացահայտումը մեթիլ սպիրտով:

Չափումը ORTEC GEM15P4 դետեկտորի միջոցով:

ORTEC GEM15P4 դետեկտորը (1) միացված է անալիզատորին (2), որից տվյալները փոխանցվում են համակարգչին (3): Նկար 7-ում պատկերված է դետեկտորը աշխատանքի ընթացքում:

Նկ. 7 ORTEC GEM15P4 դետեկտորով Tc99m-ի հիման վրա

ռադիոֆարմպատրաստուկի ակտիվության չափումը:

ORTEC GEM15P4 դետեկտորով Tc99m ռադիոիզոտոպի ռադիոլոգիական մաքրությունը չափելու համար, համար 1 բացահայտված քրոմոտոգրաֆիկ շերտը համարակալվել և կտրվել է հավասար չափսերով գոտիների և կառուցվել է նրանցից յուրաքանչյուրի ակտիվության հիստոգրամը 300 վայրկյանի ընթացքում:

Նկ. 8 Համար 1 քրոմատոգրաֆիկ շերտի գոտու ակտիվության չափումը

ORTEC GEM15P4 դետեկտորով:

Ստացված հիստոգրամներն ունեն նկար 9-ում պատկերված տեսքը:

Նկ. 9  ORTEC GEM15P4 դետեկտորով կառուցված հիստոգրամի տեսքը:

Բոլոր շերտերի հիստոգրամների կառուցումից հետո որոշվել է յուրաքանչյուր հիստոգրամի 140,5 ԿԷՎ էներգիայով կանալի հաշիվների թիվը: Այնուհետև կառուցվել է քրոմատոգրաֆիկ թղթի երկայնքով ակտիվության բաշխվածությունը: Այն պատկերված է նկար 10-ում:

Նկ. 10 Համար 1 քրոմատոգրաֆիկ շերտի չափման արդյունքները ORTEC GEM15P4 դետեկտորի միջոցով:

Ինչպես երևում է ստացված բաշխումից` իոնային տեխնեցիումի TcO4- ին համապատասխան ինտենսիվության տիրույթն ընկնում է 4-5 դիրքերի միջակայքում: Ատոմական տեխնեցիումի բաշխման մաքսիմումը չի դիտվում, նրա աննշան լինելու պատճառով: Հետևաբար կարող ենք միանշանակ եզրակացնել, որ չափվող տեխնեցիումի հիման վրա պատրաստուկը լիովին բավարարում է ռադիոլոգիական մաքրության պահանջին:

Չափումը գամմա-սքաների միջոցով:

Չափումը կատարելու համար պատրաստվել է գամմա-սքաների փորձնական տարբերակը առանց քայլային շարժիչի, որի տրամաբանական կառուցվածքը պատկերված է նկար 11-ում:

Նկ. 11 Գամմա-սքաների փորձնական նմուշի

տրամաբանական կառուցվածքը:

Գամմա-սքաների փորձնական տարբերակի տեսքը պատկերված է նկար 12-ում:

Նկ. 12 Գամմա-սքաների փորձնական սարքավորումը

Գամա-սքաների փորձնական սարքավորումը բաղկացած է

- Գամմա-ճառագայթումը գրանցող սցինտիլյացիոն հաշվիչից (1), որը կազմված է  22x35մմ չափի  NaI առկայծիչ  բյուրեղից, 5մմ անցքի տրամագծով կոլիմատորից և ФЭУ87 էլեկտրոնային բազմապատկիչից

- Էլեկտրոնային բազմապատկիչը սնուցող հոսանքի աղբյուրից (2)

- Էլեկտրոնային բազմապատկիչից դուրս եկող ազդանշանի ուժաղացուցչից (3)

- Անալոգային-թվային փոխակերպիչից (4), որը միացված է տվյալների հոսքագծին (5), որտեղից տվյալները փոխանցվում են համակարգիչ:

Գամմա-սքաների գրանցող մասը պատկերված է նկար 13-ում:

Նկ. 13 Գամմա-սքաների գրանցող մասի կառուցվածքը՝ կոլիմատոր (1),

NaI(Tl) առկայծիչ բյուրեղ (2), ՖԷԲ (3):

Չափումն իրականացնելու համար 2-րդ բացահայտված քրոմոտոգրաֆիկ շերտը տեղադրվել է գամմա-սքաների կոլիմատորի վրա: Շերտի յուրաքանչյուր դիրքում կառուցվել է ակտիվության հիստոգրամը 300վ-ի ընթացքում, այնուհետև քրոմատոգրաֆիկ շերտը տեղաշարժվել է հաջորդ դիրք:

Նկ. 14 Համար 2 քրոմատոգրաֆիկ շերտի ակտիվության չափումը գամմա-սքաներով

25 դիրքում:

Ստացված հիստոգրամի տեսքը ամենաինտենսիվ կետում պատկերված է նկար 15-ում:

Նկ. 15 Չափման հիստոգրամը 2-րդ քրոմատոգրաֆիկ շերտի

24 դիրքում:

Ստացված հիստոգրամի տեսքից երևում է որ 140ԿԷՎ էներգիային համապատասխանում է 174-րդ կանալը:

Ինչպես և նախորդ դեպքում` կազմվել է 174-րդ կանալին համապատասխան դեպքերի թվի բաշխվածությունը քրոմատոգրաֆիկ թղթի երկայնքով: Ստացված արդյունքները պատկերված են նկար 16-ում:

Նկ. 16 Համար 2 քրոմատոգրաֆիկ շերտի չափման արդյունքները

գամմա-սքաների փորձնական նմուշի միջոցով:

# Ինչպես երևում է ստացված բաշխումից` այս դեպքում իոնային տեխնեցիումի TcO4- ին համապատասխան ինտենսիվության տիրույթն ընկնում է 3,5-4,5 դիրքերի միջակայքում: Ատոմական տեխնեցիումի բաշխման մաքսիմումը չի դիտվում, ինչպես և նախորդ չափման ժամանակ: Ստացված չափումներից ևս հետևում է, որ չափված Tc-ի հիման վրա պատրաստված ռադիոֆարմպատրաստուկը բավարարում է ռադոիլոգիական մաքրության պայմանին:

Հարկ է նշել, որ գամմա-դետեկտորով և ORTEC դետեկտորով գրանցված հաշիվների կարգերի տարբերությունը պայմանավորված է նրանով, որ ORTEC դեկեկտորով չափումն իրականացնելու ժամանակ չափվող շերտերը անմիջապես տեղադրված էին դետեկտորի մակերևույթի վրա, մինչդեռ գամմա-սքաներով չափման ժամանակ քրոմատոգրաֆիկ շերտը տեղակայված էր կոլլիմատորի վրա, որն ունի 19,6 մմ2 էֆֆեկտիվ մակերես և հեռացված է NaI առկայծչի մակերևույթից 10 մմ-ով: Բացի դրանից, տարբերվում են նաև այդ դետեկտորների գրանցման էֆֆեկտիվությունները:

# 6. Եզրակացություններ

Դիպլոմային նախագծում կատարվել են հետևյալ աշխատանքները.

- Ուսումնասիրվել է բժշկական իզոտոպներևի գաղափարը, նրանց կիրառումը.

- Հետազոտվել են բժշկական իզոտոպների ռադիոլոգիական մաքրությանը ներկայացվող պահանջները.

- Նախագծվել է սարք, որը ի վիճակի է ինքնուրույն չափել NaTcO4 նատրիումի պերտեխնետատի ռադիոլոգիական մաքրությունը.

- Կառուցվել է այդ սարքի մակետը, կատարվել են նախնական չափումենր.

- Հետազոտվել է նուրբ շերտավոր քրոմատոգրաֆիայի սկզբունքը, կիրառել այն NaTcO4 ռադիոլոգիական մաքրությանը ստուգելու համար.

- Կատարելվել է նուրբ շերտավոր քրոմատոգրաֆիայի սկզբունքսվ NaTcO4 ռադիոլոգիական մաքրությանը ստուգումը` ORTEC GEM15P4 գերմանիումի դետեկտորով և նորաստեղծ սքաների նմուշի օգնուտյամբ.

- Համեմատվել են արդյունքները` նմուշի հետագա զարգացման համար:

Նախատեսված աշխատանքները կատարվել են, ստացված արդյունքները ցույց են տալիս որ նոր սարքի աշխատանքային սկզբունքը ճիշտ է ընտրած, իսկ Ռադիոլոգիայի ինստիտուտից ստացած NaTcO4 նմուշը լրիվ բավարարում է այդ նյութին ներկայացվող պահանջներին:

Այս աշխատանքը շարունակական է, նախագծված և պատրաստված նմուշը պետք է ապրի զարգացում և դարնա ավարտված ինքնուրույն սարք:

Գրականություն.

- Наркевич Б.Я., Костылев В.А. Физические основы ядерной медицины. Учебное пособие. АМФ-пресс, Москва, 2001

- В.С. Скуридин Методы и технологии получения радиофармпрепаратов. Учебное пособие. Издательство Томского политехнического университета Томск 2012.

- http://www.orgchemlab.com/index.php/chromatography/thin-layer-chromatography.html

- Hossain Targholizadeh, Gholamreza Raisali e.al. Cyclotron production of technetium radionuclides using a natural metallic molybdenum thick target and consequent preparation of [Tc]-BRIDA as a radio-labelled kit sample. NUKLEONIKA 2010;55(1):113−118

# Text boxes

1

3

2

4.1

4.2

4.3

5

6

7

To PC

Քրոմատոգրաֆիկ շերտ

Կոլիմատոր

Ֆոտոէլեկտրաբամզպատկիչ ФЭУ87

Ազդանշանի ուժեղացուցիչ

Անալոգային-թվային փոխակերպիչ

Տվյալների հոսքագիծ

Համակարգիչ

NaI(Tl) առկայծիչ բյուրեղ